Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

CRZP/IPO/FA/019/2026

Dostawa zestawu reakcyjnego 10 L

| Zestaw reakcyjny 10 L |  |
| --- | --- |
| 1) | Stelaż do pracy z naczyniami reakcyjnymi w zakresie pojemności nie mniejszym niż 100-10000mL |
| 2) | Naczynie reakcyjne oraz pokrywa naczynia reakcyjnego przytwierdzane do stelaża za pomocą klamry z wbudowanym ogranicznikiem momentu dokręcenia zabezpieczający naczynia przed uszkodzeniem. Klamra dokręcana ręcznie bez użycia narzędzi. |
| 3) | Stelaż wyposażony w klamrę do naczyń reakcyjnych o średnicy wewnętrznej kołnierza naczynia DN150 |
| 4) | Możliwość zastosowania klamry do naczyń reakcyjnych o średnicy wewnętrznej kołnierza naczynia DN100. Wymiana klamry odbywa się w sposób łatwy i szybki z użyciem prostych narzędzi jak śrubokręt lub klucz imbusowy. |
| 5) | Naczynie reakcyjne oraz pokrywa nie mają możliwości przypadkowego wypadnięcia i pozostają w miejscu w przypadku poluzowania lub otwarcia klamry |
| 6) | Stelaż reaktora wyposażony w system drenażu oleju z płaszcza reaktora sterowany za pomocą przycisku, umożliwiający opróżnienie płaszcza reaktora z cieczy cyrkulującej prosto do zbiornika cyrkulatora |
| 7) | Przewody cyrkulatora podłączone do systemu drenażu oleju, a następnie od systemu drenażu do płaszcza naczynia reakcyjnego w celu redukcji naprężeń powstających na przyłączach do płaszcza naczynia reakcyjnego. |
| 8) | Stelaż wyposażony w system przechowywania przewodów olejowych w pozycji uniesionej w trakcie zmiany naczynia/przerwy w pracy zapobiegający wyciekowi oleju obecnego w przewodach |
| 9) | Silnik mieszadła mechanicznego połączony z bazą za pomocą samocentrującego ruchomego ramienia gwarantującego prawidłowe ustawienie niezależnie od rozmiaru naczynia. |
| 10) | Sprzęgniecie silnika mieszadła z wałem mieszadła odbywa się bez konieczności precyzyjnego pozycjonowania elementów |
| 11) | Co najmniej 1 szt. Samocentrujące uszczelnienie wału mieszadła z uszczelnieniem mechanicznym montowane w otworze centralnym pokrywy kompatybilne w wałami o średnicy 10mm |
| 12) | Co najmniej 1 szt. Samocentrujące uszczelnienie wału mieszadła z uszczelnieniem mechanicznym montowane w otworze centralnym pokrywy kompatybilne w wałami o średnicy 16mm |
| 13) | W zestawie silnik 1 szt. Szybkość obrotów silnika nie mniej niż 400 obr./min, moment obrotowy nie mniej niż 100 Ncm |
| 13) | # Wymiana naczyń reakcyjnych odbywa się szybko i wygodnie bez zastosowania jakichkolwiek narzędzi oraz bez ryzyka zanieczyszczenia stanowiska roboczego olejem z przewodów cieczy grzewczo-chłodzącej |
| 14) | # W zestawie 2 przewody izolowane przewody olejowe kompatybilne z przyłączami cyrkulatora i reaktora szklanego o długości o długości co najmniej 3m każdy. |
| 15) | System reakcyjny wyposażony w naczynia reakcyjne torisferyczne z płaszczem grzewczo-chłodzącym Wymagania ogólne: - Naczynia przystosowane do pracy w zakresie temperatur od -90°C do 250°C - Naczynia wyposażone w dolny zawór spustowy o średnicy nie 18mm±2mm do prac w zakresie -40°C do 200°C ze sprężyną kompensującą rozszerzalność cieplną materiału zapobiegającą wyciekom - Możliwość przystosowania zaworu spustowego do pracy w temperaturze -90°C do 250°C - Porty przyłączeniowe oleju w standardzie M16x1 - Naczynia wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, pozostałe materiały zwilżane PTFE, FEP, PFA i FFKM. - Średnica wewnętrzna kołnierza DN150 - Kołnierz posiada rowek na uszczelkę FFKM do prac w próżni. Uszczelka w zestawie - Płaszcz reaktora sięga powyżej nominalnej pojemności reaktora w celu zapewnienia efektywnej wymiany ciepła między zawartością naczynia reaktora a płaszczem w przypadku intensywnego mieszania W zestawie: 1 naczynie torisferyczne o pojemności 10L - Średnica wewnętrzna naczynia nie więcej niż 210mm - Średnica zewnętrzna naczynia nie więcej niż 260mm - Objętość płaszcza nie więcej niż 3850 mL Adapter na sondy temperaturowe o średnicy w montowane w gnieździe pokrywy NS19/26 - 1 szt. na sondy o średnicy 8mm - 1 szt. na sondy o średnicy 9mm |
| 15) | Możliwość doposażenia Systemu reakcyjnego o naczynia reakcyjne z płaszczem grzewczo-chłodzącym torisferycznych o pojemności od 100mL do 10L i okrągłodennych od 100mL do 5000mL |
| 16) | Możliwość doposażenia Systemu reakcyjnego o naczynia reakcyjne z płaszczem grzewczo-chłodzącym oraz zewnętrznym płaszczem próżniowym w zakresie pojemności od 100 do 5000 mL |
| 17) | Pokrywa szklana kompatybilna z naczyniami reakcyjnymi: - 1 x Centralny port mieszadła Rodaviss 34 - 1 x Boczny porty NS29/32 - 2 x Porty na przegrody GL25 - 2 x Porty na sondy w standardzie NS19/26 |
| 18) | System reakcyjny wyposażony w sondy temperaturowe powlekane PTFE z wtyczką LEMO: - 1 szt o długości 500mm i średnicy 9mm - 1 szt o długości 600mm i średnicy 9mm |
| 19) | System reakcyjny wyposażony w mieszadła powlekane PTFE z końcówką typu kotwica: - 1 szt o długości 650mm i średnicy wału 10mm, szerokość kotwicy 140mm - 1 szt o długości 750mm i średnicy wału 14mm, szerokość kotwicy 140mm |
| 20) | Uszczelnienia pokrywy, portów, zaworu spustowego oraz wału umożliwiają uzyskanie próżni nie gorszej niż 50 mBar oraz nadciśnienia nie mniej niż 0,25 Bar względem ciśnienia atmosferycznego |
| 21) | Możliwość doposażenia systemu reakcyjnego w reaktory filtracyjne o pojemności do 5L kompatybilne ze stelażem systemu reakcyjnego |
|  | Cyrkulator Grzewczo Chłodzący - Zakres temperatury roboczej nie mniejszy niż od -45°C do 200°C - Moc chłodząca w 0°C co najmniej 700W - Moc chłodząca w -40°C co najmniej 60W - Stabilność temperatury w -10°C, 0.01°C - Moc Grzewcza nie mniej niż 3kW - Przepływ pompy nie mniej niż 50l/min - Ciśnienie maksymalne pompy nie więcej niż 0.9Bar - Pompa dostosowana do pracy z cieczami o lepkości mniejszej niż 50mm2/s - Przyłącza pompy kompatybilne z dostarczonymi przewodami olejowymi - Wyposażony w porty komunikacyjne - Ethernet, USB i RS232, port do zewnętrznej sondy temperaturowej - Zbiornik na płyn cyrkulatora o pojemności nie większej niż 3L i nie mniejszej niż 1.5L - W zestawie olej przystosowany do pracy w temperaturze od -40°C do 250°C. Lepkość oleju we wskazanym zakresie temperatur poniżej 50mm2/s. Co najmniej 10L. - Cyrkulator wyposażone w dotykowy ekran sterujący o przekątnej co najmniej 5.7” - Możliwość programowania profili temperaturowych procesu z zapisem co najmniej 10 programów obejmujących nie mniej niż 100 kroków każdy - Graficzna i numeryczna prezentacja parametrów procesu - Interfejs w języku polskim lub angielskim - Możliwość definiowania progów alarmowych - Kalibracja temperatury co najmniej 5-punktowa - Możliwość definiowania poziomu dostępu użytkowników |
| 22) | Minimum 12 miesięcy gwarancji |